ОКП 421160

1 Описание и принцип действия

1.1 Инфракрасные термометры (пирометры) ТРИД РП-1300 (далее по тексту приборы) предназначены для бесконтактного измерения температуры поверхности твёрдых материалов и жидкости.

1.2 Прибор представляет собой ручной (переносной) термометр с лазерным целеуказателем, приёмник прибора преобразует энергию инфракрасного излучения от поверхности измеряемого объекта в электрический сигнал, затем эта информация преобразуется в температурные данные и отображается на дисплее прибора.

1.3 Внешний вид:

Рисунок 1

1 – Жидкокристаллический дисплей.

2 – Кнопка «вниз».

3 – Кнопка «выбор режима».

4 – Кнопка «вверх».

5 – Кнопка «лазер/подсветка».

6 – Кнопка запуска измерений.

7 – Крышка батарейного отсека.

8 – Опора подставки (треноги).

9 – Прицел.

10 – Отверстие лазерного целеуказателя.

11 – Отверстие термодатчика.

1.4 Жидкокристаллический дисплей:

Рисунок 2

1 – Текущее значение температуры в градусах Цельсия или Фаренгейта.

2 – Значение коэффициента излучения.

3 – Функция записи текущего показания.

4 – Сканирование объекта.

5 – Удержание данных.

6 – Включена функция непрерывного измерения температуры без удержания кнопки измерения.

7 – Сигнализация низкого (минимального) и высокого (максимального) заданного уровня тревоги.

8 – USB (опционально).

9 – Значение: температуры - MAX, MIN, DIF, AVG; заданного уровня тревоги - H, L.

1.5 Значение символов:

MAX – максимальная температура;

MIN – минимальная температура;

AVG – среднее значение температуры;

DIF – разница между измеренной максимальной и минимальной температурой;

H –  значение  заданного максимального уровня тревоги, при котором срабатывает звуковая сигнализация;

L –  значение заданного минимального уровня тревоги, при котором срабатывает звуковая сигнализация;

LOG – функция записи текущего показания.

2 Технические характеристики

2.1 Основные технические характеристики соответствуют приведенным в таблице 1.

Таблица 1 – Технические характеристики

| Диапазон измеряемых температур | от минус 50 до + 1300 °С |
| --- | --- |
| Автоматическое отключение | через 10 сек. |
| Диапазон рабочих температур | от 0 до + 50 °С |
| Температура хранения | от минус 20 до + 60 °С |
| Относительная влажность воздуха | 10~90 % |
| Разрешение по температуре | 0,1 °С/1 °С |
| Рабочий спектральный диапазон | 8~14 мкм |
| Коэффициент излучения | 0,95 |
| Показатель визирования | 30:1, 50:1 |
| Напряжение питания | 9 В (батарея) |
| Габаритные размеры | 120х53х220 мм |
| Масса | 320 гр. |
| Степень пылевлагозащищенности корпуса | IP54 |

| Предел допускаемой погрешности |
| --- |
| от минус 50 до минус 23 °С | ±7 °С |
| от минус 23 до минус 2 °С | ±4 °С |
| от минус 2 до 94 °С | ±2,5 °С |
| от 94 до 204 °С | ±(1,0% + 1 °С) |
| от 204 до 426 °С | ±(1,5% + 1 °С) |
| от 426 до 1000 °С | ±(3% + 1 °С) |
| от 1000 до 1600 °С | ±(5% + 2 °С) |

3 Порядок работы

3.1 Выбор шкалы измерения.

В приборе используется две шкалы измерения  температуры – по Цельсию и Фаренгейту, для выбора шкалы используются кнопки «Вверх», «Вниз».

3.2 Измерение.

Для начала измерения температуры объекта необходимо навести на него прибор, нажать и удерживать кнопку запуска измерений, температура измеряется непрерывно. После прекращения удерживания кнопки на дисплее зафиксируется последнее измеренное значение.

3.3 Настройка.

Прибор имеет функцию звуковой сигнализации при превышении заданного значения температуры.

Чтобы установить значение температуры, при котором будет срабатывать сигнализация, необходимо:

- нажать кнопку запуска измерений;

- нажать и удерживать кнопку MODE, пока не появится символ H;

- для включения верхнего порога срабатывания звуковой сигнализации кнопками «Вверх», «Вниз» установить значение «On», нажать MODE;

- появится символ (((H;

- кнопками «Вверх», «Вниз» установить значение уставки верхнего порога срабатывания звуковой сигнализации, нажать MODE;

- на экране появится символ L;

- для включения нижнего порога срабатывания звуковой сигнализации кнопками «Вверх», «Вниз» установить значение «On», нажать MODE;

- появится символ (((L;

- кнопками «Вверх», «Вниз» установить значение уставки нижнего порога срабатывания звуковой сигнализации, нажать MODE;

Прибор имеет функцию отображения максимального измеренного значения (MAX), минимального измеренного значения (MIN), разности показаний между максимальным и минимальным измеренными значениями (DIF). Для выбора отображаемого параметра:

- нажать кнопку запуска измерений;

- нажать кнопку MODE, начнет мигать символ текущего параметра (MAX, MIN или DIF);

- кнопками «Вверх», «Вниз» выбрать требуемый параметр, нажать кнопку MODE;

- для перехода в режим измерения нажать кнопку запуска измерений.

Для настройки коэффициента излучения:

- нажать кнопку запуска измерений;

- нажать дважды кнопку MODE, начнет мигать символ ε;

- кнопками «Вверх», «Вниз» установить коэффициент излучения, нажать кнопку MODE;

- для перехода в режим измерения нажать кнопку запуска измерений.

Прибор имеет функцию непрерывного измерения температуры без удержания кнопки измерения. Для включения режима:

- нажать кнопку запуска измерений;

- нажать три раза кнопку MODE, начнет мигать символ    ;

- кнопками «Вверх», «Вниз» установить значение On, для перехода в режим измерения нажать кнопку запуска измерений.

Прибор имеет функцию записи текущих показаний. Для включения функции записи в режиме измерения необходимо нажать кнопку MODE, кнопками вверх/вниз установить значение LOG, нажать кнопку запуска измерения. Для записи текущего показания, удерживая кнопку измерения, нажать кнопку «лазер/подсветка». Возможна запись до 100 значений. Для обнуления счетчиков в режиме измерения, удерживая кнопку «лазер/подсветка», нажать кнопку вверх.

Для переключения между сохраненными значениями используются кнопки вверх/вниз.

Примечание:  временной интервал  между измерениями высоких и низких температур должен составлять не менее 30 минут.

4 Показатель визирования

Показатель визирования - отношение расстояния до объекта (D) к размеру пятна измеряемой области.

При увеличении расстояния до объекта размер пятна измеряемой области увеличивается.

Рисунок 4

Примечание: измеряемый объект должен быть больше пятна измеряемой области.

5 Меры безопасности

Перед началом работы следует убедиться, что батарея в батарейном отсеке установлена в соответствии с указанной полярностью.

Запрещается:

- направлять лазерный целеуказатель в глаза;

- направлять лазерный целеуказатель на отражающие поверхности;

- погружать прибор в воду, оставлять вблизи горячих предметов;

- подвергать прибор резким перепадам температуры;

Примечание:

- следует помнить, что пар, дым и другие частицы создают помехи оптическим элементам прибора и влияют на точность измерения;

- прибор не производит измерение сквозь прозрачные поверхности.

6 Замена элементов питания

При низком уровне заряда батареи на дисплее замигает соответствующий индикатор, в этом случае необходимо извлечь разряженную батарею из батарейного отсека и заменить ее на аналогичную с напряжением питания 9 В.

7 Комплектность

Комплект поставки приборов должен соответствовать таблице 2.

Таблица 2 – Комплект поставки

| Наименование | Обозначение | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ТРИД РП | ВПМ 421160.014 | 1 шт. | поставляется в соответствии с заказом |
| Подставка (тренога) |  | 1 шт. | поставляется в соответствии с заказом |
| Руководство по эксплуатации | ВПМ 421160.014 РЭ | 1 экз. |  |

8 Свидетельство о приемке

ТРИД РП-1300 соответствует требованиям технической документации и признан годным к эксплуатации.

| Заводской номер |  |
| --- | --- |
| Дата изготовления |  |

Представитель ОТК	__________________________подпись (                              )

МП

9 Гарантийные обязательства

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям технических условий и эксплуатационной документации при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования.

9.2 Гарантийные обязательства наступают с момента перехода права собственности на оборудование Покупателю и заканчиваются по истечении гарантийного срока, составляющего 1 год.

9.3	 Оборудование должно быть использовано в соответствии с эксплуатационной документацией, действующими стандартами и требованиями безопасности.

9.4 Настоящая гарантия недействительна в случае эксплуатации Покупателем оборудования с выявленными неисправностями или с нарушением требований эксплуатационной документации.

9.5 Настоящая гарантия действует в случае, если оборудование будет признано неисправным в связи с отказом комплектующих или в связи с дефектами изготовления или настройки.

9.6 При обнаружении производственных дефектов в оборудовании при его приемке, а также при монтаже, наладке и эксплуатации в период гарантийного срока Покупатель обязан письменно уведомить Поставщика, а Поставщик обязан заменить или отремонтировать его. Гарантийный ремонт производится в гарантийной мастерской Поставщика в г. Пермь.

9.7 Срок диагностики, устранения недостатков или замены оборудования устанавливается в размере 30 дней с момента получения Поставщиком неисправного оборудования.

9.8 Доставка комплектующих на ремонт осуществляется за счет Покупателя. Обратная отправка после ремонта осуществляется за счет предприятия-изготовителя до ближайшего к Покупателю склада транспортной компании.

9.9 Оборудование на ремонт, диагностику, либо замену должно отправляться Поставщику в очищенном от внешних загрязнителей виде. В противном случае Покупатель обязан компенсировать Поставщику расходы, понесенные в связи с очисткой оборудования.

9.10 Настоящая гарантия не действительна в случае, когда обнаружено несоответствие серийного номера оборудования, номеру в представленном руководстве по эксплуатации или в случае утери руководства по эксплуатации.

9.11 Гарантия не распространяется на оборудование с нарушением пломб (если она предусмотрена исполнением оборудования), а также на оборудование, подвергшееся любым посторонним вмешательствам в конструкцию оборудования или имеющее внешние повреждения.

9.12 Гарантия не распространяется на электрические соединители, монтажные, уплотнительные, защитные и другие изделия, а также программное обеспечение, входящие в комплект поставки оборудования.

9.13 Настоящая гарантия недействительна в случае, когда повреждение или неисправность были вызваны пожаром, молнией, наводнением или другими природными явлениями, механическим повреждением, неправильным использованием или ремонтом, монтажом, настройкой, калибровкой электронных узлов, если они производились физическим или юридическим лицом, которое не имеет сертификата предприятия-изготовителя на оказание таких услуг. Установка и настройка оборудования должны производиться квалифицированным персоналом в соответствии с эксплуатационной документацией.

9.14 Настоящая гарантия недействительна в случае, когда обнаружено попадание внутрь оборудования воды или агрессивных химических веществ.

9.15 Действие гарантии не распространяется на тару и упаковку с ограниченным сроком использования.

9.16 Настоящая гарантия выдается в дополнение к иным правам потребителей, закрепленным законодательно, и ни в коей мере не ограничивает их. При этом предприятие-изготовитель, ни при каких обстоятельствах не принимает на себя ответственности за косвенный, случайный, умышленный или воспоследовавший ущерб или любую упущенную выгоду, недополученную экономию из-за или в связи с использованием оборудования.

9.17 В период гарантийного срока изготовитель производит бесплатный ремонт оборудования. Доставка оборудования на ремонт осуществляется за счет Покупателя. Обратная отправка после ремонта осуществляется за счет предприятия-изготовителя. При наличии дефектов вызванных небрежным обращением, а также самостоятельным несанкционированным ремонтом, Покупатель лишается права на гарантийный ремонт.

Приложение А

Значения коэффициентов излучения

| Вещество | Температурный коэффициент излучения | Вещество | Температурный коэффициент излучения |
| --- | --- | --- | --- |
| асфальт | от 0.90 до 0.98 | ткань (чёрная) | 0.98 |
| бетон | 0.94 | человеческая кожа | 0.98 |
| цемент | 0.96 | мыло | от 0.75 до 0.80 |
| песок | 0.90 | угольный порошок | 0.96 |
| земля | от 0.92 до 0.96 | лак | от 0.80 до 0.95 |
| вода | от 0.92 до 0.96 | лак (матовый) | 0.97 |
| лёд | от 0.96 до 0.98 | резина (чёрная) | 0.94 |
| снег | 0.83 | пластик | от 0.85 до 0.95 |
| стекло | от 0.90 до 0.95 | лесоматериал | 0.90 |
| керамика | от 0.90 до 0.94 | бумага | от 0.70 до 0.94 |
| мрамор | 0.94 | окиси хрома | 0.81 |
| штукатурка | от 0.80 до 0.90 | окиси меди | 0.78 |
| известковый раствор | от 0.89 до 0.91 | окиси железа | от 0.78 до 0.82 |
| кирпич | от 0.93 до 0.96 | текстиль | 0.90 |

ООО «Вектор-ПМ»

Телефон, факс: (342) 211-44-11

E-mail: mail@vektorpm.ru, http://www.vektorpm.ru